## CLARUS 500如何建立一个典型的分析实验

## 本章大致介绍了如何使用Clarus 500气相色谱仪进行一个典型的分析试验。本章涉及的一些不同的屏幕和参数的详细信息可以参考《指南》中以前章节对激活方法、方法编辑器、和工具菜单的介绍。

Clarus 500气相色谱仪涉及到许多配置。本章主要讨论以下配置：

进样器是填充柱进样器(Pkd)

进样器是程序分流非分流毛细管进样器(PSS)

其中一个检测器是热导检测器 (TCD)

其它检测器是火焰离子化检测器(FID)

使用自动进样器

# 系统状态屏幕

默认方法

运行　　　　　　信号

B　填充柱进样器　热导检测器

炉箱

　程序分流非分流毛细管进样器　火焰离子化检测器

辅助功能

就绪

工具

1. 点击系统状态屏幕上的炉箱图标。

2. 现在可以看到炉箱选项卡。要对炉箱温度进行编程，点击温度字段使之加黑显示。然后使用＋－键将其设置为实验所需要的温度。按同样步骤设置时间和升温速率。如下例所示，这个分析试验已经设置初始温度为75 ºC，持续时间为1分钟，然后以10度每分钟升温。

方法5

A-填充柱进样器　炉箱　A-火焰离子化检测器　事件

温度　时间　升温速率

初始　75　1.00　　10

当前

温度150℃

时间4

时间5.02 min

转到

进行（时间4）

停止　－　＋　工具

方法5

A-填充柱进样器　炉箱　A-火焰离子化检测器　事件

温度　时间　升温速率

初始　75　1.00　　10

当前

温度100℃

时间2

时间4.24 min

转到

进行（时间2）

停止　－　＋　工具

转到温度

转到温度

初始

2

3

4

OK　　取消

3. 在炉箱选项卡设置完成后，进入进样器B-填充柱进样器选项卡。点击初始温度字段，使之加黑显示。用＋－按钮输入实验所需要的初始温度。

4. 点击初始流量字段使之加黑显示，设置载气。用＋－按钮输入实验所需要的初始载气流量。

5. 开启或关闭加热器点击加热器按钮。该按钮将显示加热器是否开启。如果按钮显示加热器关闭则说明加热器现在是开启状态。如果点击该按钮，则按钮上显示的文字将切换到加热器开启，则加热器关闭。

进样器

脂族化合物

B-填充柱进样器　炉箱　B-热导检测器　事件

加热器关闭

255℃　　255℃

初始温度

载气

10.0 psig

2.1 mL/m     100 mL/m

初始流量

运行：流量1

停止　－　＋　工具

1.配置进样器A，点击系统状态屏幕上的程序分流/非分流毛细管进样器图标。

默认方法

进行　　　　　　信号

B　填充柱进样器　热导检测器

炉箱

　程序分流非分流毛细管进样器　火焰离子化检测器

辅助功能

就绪

工具

2. 如果点击了程序分流/非分流毛细管进样器图标将出现下面的屏幕。点击载气初始压力字段使之加黑显示，使用－＋按钮设置实验所需要的载气压力。

脂族化合物

A-程序分流/非分流毛细管进样器　炉箱　B-热导检测器　事件

加热器关闭　　　　程序

255℃　　255℃

初始温度

载气

10.0 psig

2.1 mL/m     100 mL/m

初始流量

运行：流量1

停止　－　＋　工具

3. 要为进样器编程，点击程序图标。

入口温度控制配置

温度控制　入口

入口

炉箱

A A-程序分流/非分流毛细管进样器　炉箱　B-热导检测器　事件

加热器关闭　　　　程序

255℃　　255℃

初始温度

程序按钮已激活-在运行过程中程序设定值可以修改

进样器温度程序

当前

温度　时间　　速度

初始

步骤：初始　时间消逝　8 m

终点　20 m

4. 要为进样器编制升温程序点击相应进样器的初始温度字段。要编制进样器温度程序点击温度字段，该字段将加黑显示。然后用－＋键设置温度至实验所需温度。按相同步骤设置时间和升温速率。如下例所示，这个分析试验已经设置初始温度为275 ºC，持续时间为60分钟，然后升高2度。

5. 当用户将所有参数输入完成后点击关闭按钮。

检测器

火焰离子化检测器

1. 若要对火焰离子化检测器进行设置，点击火焰离子化检测器图标，进入火焰离子化检测器选项卡。

默认方法

进行　　　　　　信号

B　填充柱进样器　热导检测器

炉箱

　程序分流非分流毛细管进样器　火焰离子化检测器

辅助功能

就绪

工具

2. 要进行温度编程，在火焰离子化检测器选项卡中点击温度字段使之加黑显示。然后用－＋键设置温度至实验所需温度。按相同步骤设置衰减和范围。如下例所示，这个分析试验设置加热器关闭。

3. 如果用户实验需要加热器开启，只需点击加热器按钮，将切换到加热器开启。

4. 要使检测器自动将基线对一固定值置零，点击自动置零单选框。 (本例中将不使用自动置零，因为没有经过校验).

脂族化合物

A-程序分流/非分流毛细管进样器　炉箱　B-热导检测器　事件

80℃　　　　　加热器关闭

温度　　　　　　1.09 mV

80℃

衰减16　　　　　　　自动置零

范围20　　　　　　　输出：记录器

偏移：5%

时间常数：200mS

熄火：7.5mV

气体流量(mL)

设定值　实际

空气　　450

氢气　　45　　　　　　　　点火

运行：速度1

停止　－　＋　工具

5.气体流量、输出、偏移、时间常数、熄火在屏幕中显示为参考字段，并且在此屏幕中不能更改。

6. 如果确实需要修改气体流量、输出、偏移、时间常数、熄火点击工具图标，然后从下拉菜单中选择配置。

方法编辑器

事件日志记录

维护

配置

公用程序

解除

重置

退出

关于

工具

7. 如下图所示，配置屏幕允许用户根据实验需要修改时间常数，熄火，气体流量和输出字段。配置屏幕修改完成后，点击OK键，修改后的数值可以在火焰离子化检测器选项卡屏幕上看到。

激活方法

脂族化合物

A-程序分流/非分流毛细管进样器　炉箱　B-热导检测器　事件

80℃　　　　　加热器关闭

温度　　　　　　1.09 mV

80℃

衰减16　　　　　　　自动置零

范围20　　　　　　　输出：记录器

偏移：5%

时间常数：200mS

熄火：7.5mV

气体流量(mL)

设定值　实际

空气　　450

氢气　　45　　　　　　　　点火

运行：速度1

停止　－　＋　工具

配置

A-火焰离子化检测器　　调试

不可用

时间常数　200

设定值　　实际

熄火　　关	　mV

气体流量

设定值　　实际

空气

H2

输出

记录器　积分器

偏移　5%

就绪　　　5月20

A-火焰离子化检测器

不可用

时间常数　200

设定值　　实际

熄火　　关	　mV

气体流量

设定值　　实际

空气

H2

输出

记录器　积分器

偏移　0.0%

就绪

8. 如果需要在激活方法中加入计时事件，则点击事件选项卡进入该屏幕。通过事件选项卡可以访问计时事件表和按钮，气动阀和辅助气控制。计时事件可以在气相色谱运行的过程中添加或者去除。

默认方法

A-PSS　炉箱　A-FID　事件

时间　　　事件　　值

1.00　　范围1　　20

1.30　　分流　　　100

辅助气　　插入　编辑

继电器　　删除　清除

运行：初始

停止　－　＋　工具

9. 点击插入按钮为运行过程增加一个计时事件。在事件字段的下拉菜单中选择事件的类型。使用－＋按钮在时间字段内输入该事件的时间总量。在数值字段使用下拉菜单插入正确的数值。设置完成后按OK按钮返回事件字段。重复该步骤直到实验过程所需要的计时事件全部添加完毕。

计时事件

事件　　范围1

时间　　　值

0.0　　　　50

－　＋

OK　取消

10. 设置完试验过程中所需的所有字段之后，点击火焰离子化检测器选项卡屏幕上的点火按钮，点燃火焰离子化检测器。

检测器

热导检测器

1. 点击热导检测器图标，进入热导检测器选项卡。

默认方法

进行　　　　　　信号

B　填充柱进样器　热导检测器

炉箱

　程序分流非分流毛细管进样器　火焰离子化检测器

辅助功能

就绪

工具

2. 要对温度进行编程，在热导检测器选项卡中点击温度字段，使之加黑显示。然后使用－＋键为实验设定需要的温度。按相同步骤对时间常数（衰减）和电流进行设置。

如下例所示，这个分析试验设置加热器关闭。

3. 如果用户实验需要加热器开启，只需点击加热器按钮，将切换到加热器开启。

4. 要使检测器自动将基线对一固定值置零，点击自动置零单选框，单选框被选中。 (本例中将不使用自动置零，因为没有选中该单选框).

脂族化合物

A-程序分流/非分流毛细管进样器　炉箱　B-热导检测器　事件

80℃　　　　　加热器关闭

温度　　　　　　1.09 mV

0℃

时间常数200　　　　　　　自动置零

电流1　　　　　　　输出：记录器

偏移：5%

时间常数：200mS

气体流量(mL)

设定值　实际

配气　　0

标准气　0

运行：速度1

停止　－　＋　工具

B-热导检测器　　调试

不可用

时间常数　200

气体流量

设定值　　实际

标准气

配气

输出

记录器　积分器

偏移　5%

就绪　　　5月20

5. 气体流量、输出、偏移、时间常数在屏幕中显示为参考字段，并且在此屏幕中不能更改。

6. 如果确实需要修改气体流量、输出、偏移、时间常数、熄火点击工具图标，然后从下拉菜单中选择配置。

方法编辑器

事件日志记录

维护

配置

公用程序

解除

重置

退出

关于

工具

7. 如下图所示，配置屏幕允许用户根据实验需要修改气体流量、输出、偏移和时间常数字段。配置屏幕修改完成后，点击OK键，修改后的数值可以在火焰离子化检测器选项卡屏幕上看到。

8. 如果在激活方法里必须添加或者修改计时事件，点击事件选项卡进入该屏幕。通过事件选项卡可以访问计时事件表和按钮，气动阀和辅助气控制。计时事件可以在气相色谱运行的过程中添加或者去除。

默认方法

A-PSS　炉箱　A-FID　事件

时间　　　事件　　值

1.00　　范围1　　20

1.30　　分流　　　100

辅助气　　插入　编辑

继电器　　删除　清除

运行：初始

停止　－　＋　工具

9. 点击插入按钮为运行过程增加一个计时事件。在事件字段的下拉菜单中选择事件的类型。使用－＋按钮在时间字段内输入该事件的时间总量。在数值字段使用下拉菜单插入正确的数值。设置完成后按OK按钮返回事件字段。重复该步骤直到实验过程所需要的计时事件全部添加完毕。

计时事件

事件　　范围1

时间　　　　值

0.0　　　　　50

－　　＋

OK　取消

10. 设置完试验过程中热导检测器所需的所有字段之后，点击屏幕上的自动进样器图标。

自动进样器

1. 在自动进样器屏幕中用户可以从下拉窗口中选择方法。当选定实验所需方法后，进样倒计时过程开始。当倒计时到0时，分析过程开始。如果想要自动进样器停止运行，点击停止按钮。

Default.gc-GCWin

文件　编辑　查看　帮助

运行类型　自动进样器　手动

方法　关闭

- 选择方法，请等待，直到就绪。

- 点击开始按钮

- 当听到声音提示时进样

进样倒计时

5　秒　　　　　启用

初始化

停止　－　＋

- 如果需要修改自动进样器运行的方法，或者启用自动进样器，点击工具按钮，从下拉菜单中选择配置。

方法编辑器

事件日志记录

维护

配置

公用程序

解除

重置

退出

关于

工具

- 在自动进样器配置屏幕中点击启用自动进样器字段将其选中。如果实验过程中需要用到循环和/或自动复位功能，则点击循环和自动复位字段选中它们。使用下拉窗口设置体积和模式类型。对于进样器清洗功能，可以使用＋/－按钮修改粘度控制、溶剂预清洗、预进样、后进样和抽吸字段。

4. 在自动进样器配置屏幕中点击OK按钮之后，自动进样器主屏幕再一次显示，点击开始按钮开始运行，点击信号图标显示信号屏幕。

5. 在信号屏幕中可以观察分析过程中所出现的峰，如果用户想停止分析过程，可随时点击停止图标。

脂族化合物

通道A-火焰离子化检测器　236.5mV

236.5

信号mV

-144.8

零点显示　自动置零　点火

运行：速度1

停止　－　＋　工具