TOC总有机碳分析基本原理
  毋庸置疑，所有TOC分析仪必须完成两个步骤：有机物氧化成二氧化碳及随后二氧化碳的监测。氧化及测定方法千差万别，因而有各自独特的风格及方法。
TOC分析仪是一种燃烧氧化系统，溶液(样品)进入温度为680℃或900℃的富氧环境燃烧。水分汽化离开系统，碳元素被氧化形成二氧化碳，二氧化碳全部被载气送至红外分析室并进行选择性分析，流经非分散红外分析室的二氧化碳的吸收率与时间的积分值和样品中的总碳量成正比。
  样品中的无机碳以 (液态)二氧化碳、碳酸根、碳酸氢根形式存在且符合平衡方程1.1:
                 CO2?HCO-3 ?CO32-      1.1
  通过酸化溶液，平衡方程向左移动，无机碳转化成二氧化碳并输送到达NDIR检测室。
TC值减去 TIC 值得到TOC值，这是一个真值，包括NPOC。
NDIR是一个具有较高选择性的GOLAY室，包括红外光源、楔体、吸收室及传感器
  光源发出的光在红外光谱范围内，红外光线经过测量室时被样品中的CO2吸收，然后光束到达检测前室。在前、后两室中都充满了CO2，并吸收红外线光束，从而导致两室的压力增大。前室由于吸收较多的能量产生较大的压差变化，在两室间的通道中也有气流移动。
  当吸收室中含有其它也能吸收红外光线的气体时，它会与二氧化碳产生迭加，导致气压的升高产生干扰。选择光源的温度来控制光源波长在4.2µm，这样可减小干扰物质对检测结果的影响(干扰波段的波长为2.5µm)。
  在光源与吸收室之间装有楔体尖劈，以10HZ的频率来遮挡光束。两吸收室间的气流气压间歇增大，从而产生气流脉冲，当气流中没有二氧化碳时振幅最大。装在两室通道的微流传感器将气流脉冲转变为AC信号。AC信号经扩大并调整为DC电压信号以进一步处理。